# ДЕТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА АНАЛИЗА АЛЛЕРГОЧИПА

Исправленная методология с полным описанием процесса

Дата: 10.09.2025
Версия: Финальная с исправлениями после критического анализа

# 1. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ АНАЛИЗА

Данная методика описывает корректный анализ данных аллергочипа для определения концентраций специфических IgE антител к различным аллергенам. Методика разработана на основе детальных инструкций и включает исправления ошибок, обнаруженных в процессе критического анализа результатов.

# 2. СТРУКТУРА ДАННЫХ И LAYOUT ЧИПА

2.1. Физическая структура чипа

Аллергочип содержит 23 позиции, каждая из которых представлена в 4-х повторах (реплик), расположенных в виде квадрата 2×2 на физическом чипе. Данные считываются последовательно по строкам чипа слева направо.

2.2. Маппинг позиций

| № позиции | Код | Название аллергена | Группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 | Клещевой аллерген домашней пыли | Клещи |
| 2 | E1 | Эпителий кошки | Эпидермальные |
| 3 | E5 | Перхоть собаки | Эпидермальные |
| 4 | M6 | Alternaria alternata | Плесень |
| 5 | T2 | Ольха серая | Деревья |
| 6 | T3 | Береза белая | Деревья |
| 7 | T4 | Лещина/орешник | Деревья |
| 8 | T14 | Тополь | Деревья |
| 9 | W1 | Амброзия полыннолистная | Сорные травы |
| 10 | W6 | Полынь обыкновенная | Сорные травы |
| 11 | W15 | Лебеда | Сорные травы |
| 12-17 | G3-G13 | Злаковые травы | Травы |
| 18-20 | RT301-304 | Компоненты березы | Компоненты |
| 21 | — | Контрольные антитела | Контроль |
| 22 | — | Пустые ячейки (фон) | Фон |
| 23 | — | Маркер БСА-Cy5 | Маркер |

# 3. ПОТОК ДАННЫХ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ

3.1. Структура CSV файла

Данные представлены в CSV файле в строках 61-68. Каждая строка содержит измерения флуоресценции для всех позиций на чипе. Первое значение в каждой строке соответствует позиции 23 (маркер БСА-Cy5), затем данные идут последовательно по позициям согласно физическому layout чипа.

3.2. Организация повторов

Строки 1-4 содержат первые повторы всех позиций. Строки 5-8 содержат вторые, третьи и четвертые повторы соответственно. Таким образом, для каждого аллергена имеется 4 независимых измерения.

# 4. МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ (МЕТОД 3А)

4.1. Общий принцип

Метод 3а предусматривает удаление экстремальных значений (минимального и максимального) из 4-х повторов и усреднение двух средних значений. Данный подход повышает надежность результатов, исключая выбросы.

4.2. Пошаговый алгоритм

Шаг 1: Извлечение сырых данных для каждого аллергена (4 повтора)

Шаг 2: Сортировка значений по возрастанию

Шаг 3: Исключение минимального и максимального значений

Шаг 4: Вычисление среднего арифметического двух средних значений

Шаг 5: Аналогичная обработка фоновых значений (позиция 22)

Шаг 6: Вычитание фона: Сигнал_скорр = Сигнал_аллерген - Сигнал_фон

# 5. РАСЧЕТ ФОНОВОГО СИГНАЛА

Фоновый сигнал определяется из пустых ячеек (позиция 22) и представляет неспецифическое связывание и аппаратурный шум. Крайне важно использовать именно пустые ячейки, а не маркерные позиции для расчета фона.

Формула расчета фона (метод 3а):

Фон = (Значение₂ + Значение₃) / 2

где Значение₂ и Значение₃ — средние значения после исключения мин/макс

# 6. ПЕРЕСЧЕТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

Скорректированные значения сигнала пересчитываются в концентрации IgE (МЕ/мл) с использованием калибровочного коэффициента, определенного экспериментально.

Калибровочная формула:

Концентрация (МЕ/мл) = Сигнал_скорр × (0.35 / 90)

где 0.35 МЕ/мл соответствует 90 условным единицам сигнала

# 7. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Концентрации классифицируются согласно международным стандартам клинической значимости специфических IgE антител:

| Диапазон (МЕ/мл) | Класс | Уровень | Клиническая значимость |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 0.35 | 0 | Не значимый | Аллергия отсутствует |
| 0.36 - 0.50 | 0-1 | Очень низкий | Сомнительная значимость |
| 0.51 - 1.00 | 1 | Низкий | Возможная аллергия |
| 1.01 - 5.00 | 2 | Средний | Умеренная аллергия |
| 5.01 - 25.00 | 3 | Высокий | Выраженная аллергия |
| 25.01 - 75.00 | 4 | Очень высокий | Тяжелая аллергия |
| > 75.00 | 5 | Исключительно высокий | Крайне тяжелая аллергия |

# 8. КРИТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ И ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

8.1. Типичные ошибки

❌ Использование маркеров вместо пустых ячеек для расчета фона

❌ Неправильная интерпретация структуры данных

❌ Применение простого усреднения вместо метода 3а

❌ Игнорирование контрольных примеров из инструкций

8.2. Контроль качества

✅ Проверка соответствия результатов контрольным примерам

✅ Анализ биологической разумности результатов

✅ Контроль стабильности фонового сигнала

# 9. ПРИМЕР РАСЧЕТА (D1 - КЛЕЩЕВОЙ АЛЛЕРГЕН)

Рассмотрим детальный расчет для аллергена D1 согласно примеру из инструкций:

Исходные данные:

D1 сырые значения: [446.8601, 473.3045, 508.8601, 501.5268]

Фон сырые значения: [321.0823, 353.9712, 360.8601, 354.4156]

Применение метода 3а:

1. Сортировка D1: [446.8601, 473.3045, 501.5268, 508.8601]

2. Средние значения D1: [473.3045, 501.5268]

3. Среднее D1: (473.3045 + 501.5268) / 2 = 487.4157

4. Сортировка фона: [321.0823, 353.9712, 354.4156, 360.8601]

5. Средние значения фона: [353.9712, 354.4156]

6. Среднее фона: (353.9712 + 354.4156) / 2 = 354.1934

7. Скорректированный сигнал: 487.4157 - 354.1934 = 133.2223

8. Концентрация: 133.2223 × (0.35/90) = 0.518 МЕ/мл

9. Классификация: Низкий уровень (класс 1)

# 10. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

При интерпретации результатов следует учитывать клинический контекст, анамнез пациента и сезонные факторы. Особое внимание уделяется:

• Доминирующим аллергенам с высокими концентрациями

• Кластерам родственных аллергенов (перекрестные реакции)

• Соответствию результатов клинической картине

# 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная методика обеспечивает точный и воспроизводимый анализ данных аллергочипа при условии строгого соблюдения всех этапов обработки. Критический анализ результатов и их валидация являются неотъемлемой частью качественного анализа.