# ИСПРАВЛЕННАЯ Методика расчета результатов аллергочипа

# ВАЖНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

ИСПРАВЛЕНО: Обнаружена ошибка в маппинге столбцов данных. Первый и последний столбцы содержат маркеры и не учитываются в расчетах. D1 (клещи) соответствует второму столбцу данных (столбец 9), а не первому.

# 1. ИСПРАВЛЕННОЕ соответствие столбцов и аллергенов

Корректное распределение данных по столбцам:

| Столбец Excel | Код аллергена | Описание |
| --- | --- | --- |
| 8 | МАРКЕР | Маркер (исключается из расчетов) |
| 9 | D1 | Клещевой аллерген домашней пыли |
| 10 | E1 | Эпителий кошки |
| 11 | E5 | Перхоть собаки |
| 12 | M6 | Alternaria alternata |
| 13 | T2 | Ольха серая |
| 14 | T3 | Береза белая |
| 15 | T4 | Лещина/орешник |
| 16 | T14 | Тополь |
| 17 | W1 | Амброзия полыннолистная |
| 18 | W6 | Полынь обыкновенная |
| 19 | W15 | Лебеда |
| 20 | МАРКЕР | Маркер (исключается из расчетов) |

# 2. ИСПРАВЛЕННЫЙ расчет фона

Фоновый сигнал рассчитывается как среднее значение маркерных ячеек (столбцы 8 и 20) для каждого измерения:

Фон_измерения = (Маркер_1 + Маркер_2) / 2

Средний фон = Σ(Фон_измерения) / количество_измерений

В исправленном анализе средний фон составляет: 6154.47

# 3. ИСПРАВЛЕННЫЕ результаты

После корректировки маппинга получены следующие результаты:

Аллергены с высокой концентрацией (очень высокий уровень):

• D1 (клещи): 27.74 МЕ/мл

• E1 (кошка): 31.18 МЕ/мл

• E5 (собака): 18.63 МЕ/мл

• T2 (ольха): 19.50 МЕ/мл

Аллергены с клинически незначимыми концентрациями:

M6 (Alternaria), T3 (береза), T4 (лещина), T14 (тополь), W1 (амброзия), W6 (полынь), W15 (лебеда) - все показали концентрации ниже порога клинической значимости после вычета фона.

# 4. Влияние исправления на результаты

Исправление маппинга столбцов кардинально изменило результаты анализа:

• D1 (клещи) теперь показывает очень высокий уровень вместо среднего

• Многие аллергены деревьев и трав стали клинически незначимыми

• Эпидермальные аллергены (кошка, собака) показывают высокие уровни

# 5. Важность корректного маппинга

Данное исправление подчеркивает критическую важность правильного соответствия между физическим расположением аллергенов на чипе и столбцами данных в Excel файле. Неправильное маппинг может привести к серьезным диагностическим ошибкам.