# МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ АЛЛЕРГОЧИПА

Детальное описание всех шагов вычислений

# 1. ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Файл: 10.09.2025 Входные данные аллергочип copy.csv

Строки с данными: 61-68 (в Python индексы 60-67)

Структура: Каждая строка содержит 13 числовых значений после текста

# 2. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ

Код Python:

# Читаю строки 61-68 из CSV
for i in range(60, 68):
    line = lines[i].strip()
    parts = line.split(';')
    # Извлекаю только числовые значения, заменяя запятые на точки
    for part in parts:
        value = float(part.replace(',', '.'))
        numerical_data.append(value)

Результат: Массив 8×13 (8 строк, 13 столбцов числовых данных)

# 3. МАППИНГ СТОЛБЦОВ К АЛЛЕРГЕНАМ

Принцип: Данные идут по физическому расположению на чипе

Первый столбец (индекс 0): Маркер БСА-Cy5 (позиция 23)

Столбцы 1-11: Аллергены (позиции 1-11)

Столбец 1: D1 - Клещевой аллерген домашней пыли
Столбец 2: E1 - Эпителий кошки
Столбец 3: E5 - Перхоть собаки  
Столбец 4: M6 - Alternaria alternata
Столбец 5: T2 - Ольха серая
Столбец 6: T3 - Береза белая
Столбец 7: T4 - Лещина/орешник
Столбец 8: T14 - Тополь
Столбец 9: W1 - Амброзия полыннолистная
Столбец 10: W6 - Полынь обыкновенная
Столбец 11: W15 - Лебеда

# 4. РАСЧЕТ ФОНА

Откуда беру фон: Столбец 11, строки 4-7 (индексы 4:8, 11)

Это позиция 22 - пустые ячейки

bg_values = data_array[4:8, 11]  # [321.0823, 353.9712, 360.8601, 354.4156]

Метод 3а для фона:

1. Сортирую: [321.0823, 353.9712, 354.4156, 360.8601]

2. Убираю мин/макс: [353.9712, 354.4156]

3. Беру среднее: (353.9712 + 354.4156) / 2 = 354.1934

# 5. ОБРАБОТКА КАЖДОГО АЛЛЕРГЕНА

Для каждого столбца 1-11:

# Беру 4 значения для аллергена (строки 0-3)
allergen_values = data_array[:4, col]

# Применяю метод 3а
def method_3a(values):
    sorted_vals = np.sort(values)     # Сортирую
    middle_vals = sorted_vals[1:3]    # Убираю мин и макс
    return np.mean(middle_vals)       # Среднее из средних 2

allergen_avg = method_3a(allergen_values)

Пример для D1 (столбец 1):

• Сырые значения: [446.8601, 473.3045, 508.8601, 501.5268]

• После сортировки: [446.8601, 473.3045, 501.5268, 508.8601]

• Средние значения: [473.3045, 501.5268]

• Среднее: 487.4157

# 6. ВЫЧИТАНИЕ ФОНА

corrected_signal = allergen_avg - bg_avg

Для D1: 487.4157 - 354.1934 = 133.2223

# 7. ПЕРЕСЧЕТ В КОНЦЕНТРАЦИЮ

Формула: Концентрация = corrected_signal × (0.35 / 90)

Откуда коэффициент: Из PDF - "0.35 МЕ/мл соответствует 90 у.е."

concentration = corrected_signal * (0.35 / 90.0)

Для D1: 133.2223 × (0.35/90) = 0.518087 МЕ/мл

# 8. КЛАССИФИКАЦИЯ

if concentration <= 0.35:
    level, classification = 0, 'Клинически не значимый'
elif concentration <= 0.5:
    level, classification = 1, 'Очень низкий' 
elif concentration <= 1.0:
    level, classification = 1, 'Низкий'
elif concentration <= 5.0:
    level, classification = 2, 'Средний'
elif concentration <= 25.0:
    level, classification = 3, 'Высокий'
elif concentration <= 75.0:
    level, classification = 4, 'Очень высокий'
else:
    level, classification = 5, 'Исключительно высокий'

Для D1: 0.518 МЕ/мл → Класс 1 → "Низкий"

# 9. КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА E1 (КОШКА)

Столбец: 2

Сырые значения: [12772.8604, 12924.415, 13549.5264, 14109.749]

После сортировки: [12772.8604, 12924.415, 13549.5264, 14109.749]

Средние значения: [12924.415, 13549.5264]

Среднее: 13236.9707

После вычета фона: 13236.9707 - 354.1934 = 12882.7773

Концентрация: 12882.7773 × (0.35/90) = 50.0997 МЕ/мл

Класс: 4 - "Очень высокий"

# 10. ОБРАБОТКА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Для M6 (Alternaria):

Сырые значения: [278.1934, 283.749, 285.749, 310.4156]

Среднее (3а): 284.7490

После вычета фона: 284.7490 - 354.1934 = -69.4444

Действие: Устанавливаю концентрацию = 0, класс = "Клинически не значимый"

# 11. ИТОГОВАЯ ФОРМУЛА

КОНЦЕНТРАЦИЯ = ((Среднее_из_средних_2_значений_аллергена - 
                 Среднее_из_средних_2_значений_фона) × 0.35) / 90

Где:

• Среднее_из_средних_2 = среднее арифметическое 2-го и 3-го значений после сортировки по возрастанию

• Фон = позиция 22 (столбец 11, строки 5-8 в данных)

• 0.35/90 = калибровочный коэффициент из PDF