ДЕТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ - ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Файл: 13_09_2025_Входные_данные_без_нормировки.csv

Структура данных: 8 строк × 13 столбцов числовых данных
Строки данных в файле: строки 2-9 (индексы 1-8 при программном доступе)

1.1 Структура массива данных

Строка 2: 17187.3047;446.8601;12772.8604;832.8601;278.1934;993.0823;639.3046;779.5268;853.749;449.3045;481.749;423.9712;17975.084
Строка 3: 231.5268;473.3045;12924.415;833.3046;283.749;1050.86;767.5268;919.0823;985.749;490.4156;495.5268;458.6379;319.5268
Строка 4: 239.0823;508.8601;13549.5264;881.0823;285.749;1239.9712;735.0823;884.6379;1142.6378;500.8601;514.6379;453.9712;340.6379
Строка 5: 711.9712;501.5268;14109.749;959.749;310.4156;1356.86;748.8601;962.4156;1128.1934;537.3046;499.0823;503.5268;333.9712
Строка 6: 310.8601;25701.3047;13448.6377;20541.3047;8518.1934;19569.5273;4088.4158;346.4156;326.6379;311.0823;6534.8599;321.0823;345.0823
Строка 7: 264.8601;26361.75;14479.5264;20753.75;8425.082;18416.8613;4293.9712;379.5268;317.749;355.0823;6993.3042;353.9712;325.0823
Строка 8: 277.9712;25213.3047;15531.3047;20425.5273;8616.6377;22903.5273;4843.5264;514.6379;343.5268;361.5268;6816.8599;360.8601;334.4156
Строка 9: 22703.75;27168.6387;16658.6387;22391.5273;9005.082;23874.1934;5133.3042;486.1934;745.3046;381.3045;6675.082;354.4156;36570.4141

1.2 Интерпретация столбцов

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: Столбцы интерпретируются следующим образом:

- Столбец 1 (индекс 0): Маркер БСА-Cy5 (позиция 23) - ИСКЛЮЧАЕТСЯ

- Столбцы 2-12 (индексы 1-11): Аллергены и данные (см. детали ниже)

- Столбец 13 (индекс 12): Маркер – ИСКЛЮЧАЕТСЯ
Комментарий: Если это двумерный массив, где внутри массива каждая строка представляет собой отдельный массив, то в каждом внутреннем массиве каждое внутреннее значение под индексом 0 и 12 надо исключить. Это позволит не учитывать столбцы под индексами 0 и 12.

Программа получает входные данные с первой строкой, несмотря на то, что индекс 0 по тексту соответствует второй строке (или второму подмассиву) в программе он соотвествует первой строке, из-за этого учитываются только 3 повтора из 4-х. Для строк 2-5 необходимо изменить индексы на 1-4, а для строк 6-9 сделать индексы 5-8.

- 2. МАППИНГ АЛЛЕРГЕНОВ ПО ПОЗИЦИЯМ

2.1 Аллергены 1-11 (строки 2-5, столбцы 2-12)

Расположение: Строки 2-5 (индексы 0-3), столбцы 2-12 (индексы 1-11)

| Позиция | Код | Название | Столбец (индекс) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 | Клещевой аллерген домашней пыли | 2 (1) |
| 2 | E1 | Эпителий кошки | 3 (2) |
| 3 | E5 | Перхоть собаки | 4 (3) |
| 4 | M6 | Alternaria alternata | 5 (4) |
| 5 | T2 | Ольха серая | 6 (5) |
| 6 | T3 | Береза белая | 7 (6) |
| 7 | T4 | Лещина/орешник | 8 (7) |
| 8 | T14 | Тополь | 9 (8) |
| 9 | W1 | Амброзия полыннолистная | 10 (9) |
| 10 | W6 | Полынь обыкновенная | 11 (10) |
| 11 | W15 | Лебеда | 12 (11) |

2.2 Аллергены 12-20 (строки 6-9, столбцы 2-10)

Расположение: Строки 6-9 (индексы 4-7), столбцы 2-10 (индексы 1-9)

| Позиция | Код | Название | Столбец (индекс) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | G3 | Ежа сборная | 2 (1) |
| 13 | G4 | Овсянница луговая | 3 (2) |
| 14 | G5 | Райграс пастбищный | 4 (3) |
| 15 | G6 | Тимофеевка луговая | 5 (4) |
| 16 | G8 | Мятлик луговой | 6 (5) |
| 17 | G13 | Бухарник шерстистый | 7 (6) |
| 18 | Bet v1 | Береза рекомбинантная v1 | 8 (7) |
| 19 | Bet v2 | Береза рекомбинантная v2 | 9 (8) |
| 20 | Bet v4 | Береза рекомбинантная v4 | 10 (9) |

2.3 Фон (позиция 22 - пустые ячейки)

Расположение: Строки 6-9 (индексы 4-7), столбец 12 (индекс 11)

3. АЛГОРИТМ ПРОЦЕНТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ

3.1 Описание алгоритма

Для каждого аллергена имеется 4 повтора измерений. Применяется алгоритм с процентными отклонениями:

- Вычисление начального среднего из всех 4 значений

- Определение кандидатов на удаление: значения, отличающиеся от среднего более чем на D% (начально D=20%)

- “Спасение” кандидатов: если кандидат отличается от любого не-кандидата менее чем на d% (d=10%), он не удаляется

- Удаление неспасенных кандидатов

- Если все удалены: увеличить D на 10% и повторить

- Вычисление итогового среднего из оставшихся значений

3.2 Математические формулы

Начальное среднее:

μ₀ = (x₁ + x₂ + x₃ + x₄) / 4

Порог удаления:

threshold_removal = μ₀ × (D / 100)

Порог спасения:

threshold_save = μ₀ × (d / 100)

Критерий удаления кандидата i:

|xᵢ - μ₀| > threshold_removal  И  
∀j∈non_candidates: |xᵢ - xⱼ| ≥ threshold_save

4. РАСЧЕТ ФОНА

4.1 Извлечение значений фона

Источник: Строки 6-9, столбец 12 (позиция 22 - пустые ячейки)

Исходные значения фона: - Строка 6: 321.0823 - Строка 7: 353.9712 - Строка 8: 360.8601 - Строка 9: 354.4156

4.2 Применение алгоритма к фону

Шаг 1: Начальное среднее

μ₀ = (321.0823 + 353.9712 + 360.8601 + 354.4156) / 4 = 347.5823

Шаг 2: Проверка отклонений при D=20%

threshold = 347.5823 × 0.20 = 69.5165

Отклонения от среднего: - |321.0823 - 347.5823| = 26.5000 < 69.5165 ✓ - |353.9712 - 347.5823| = 6.3889 < 69.5165 ✓ - |360.8601 - 347.5823| = 13.2778 < 69.5165 ✓ - |354.4156 - 347.5823| = 6.8333 < 69.5165 ✓

Результат: Нет кандидатов на удаление

ИТОГОВЫЙ ФОН: 347.5823 единиц

5. ОБРАБОТКА АЛЛЕРГЕНОВ - КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ

5.1 Пример 1: D1 (Клещевой аллерген)

Местоположение: Строки 2-5, столбец 2

Исходные значения: - Строка 2: 17187.3047 - Строка 3: 231.5268 - Строка 4: 239.0823 - Строка 5: 711.9712

Применение алгоритма:

Итерация 1 (D=20%): - μ₀ = (17187.3047 + 231.5268 + 239.0823 + 711.9712) / 4 = 4592.4712 - threshold = 4592.4712 × 0.20 = 918.4942 - Все значения являются кандидатами на удаление - Все удаляются → увеличиваем D до 30%

…продолжаем до D=90%…

Итерация 8 (D=90%): - threshold = 4592.4712 × 0.90 = 4133.2241 - Только 17187.3047 удаляется - Итоговое среднее: (231.5268 + 239.0823 + 711.9712) / 3 = 394.1934

ОШИБКА В ЛОГЕ! Правильный расчет:

Итоговое среднее = 711.9712 (после максимальных итераций)

Скорректированный сигнал: 711.9712 - 347.5823 = 364.3889

Концентрация: 364.3889 × (0.35/90) = 1.417068 МЕ/мл

5.2 Пример 2: E1 (Эпителий кошки)

Местоположение: Строки 2-5, столбец 3

Исходные значения: - 446.8601, 473.3045, 508.8601, 501.5268

Применение алгоритма: - μ₀ = 482.6379 - threshold (D=20%) = 96.5276 - Максимальное отклонение: |508.8601 - 482.6379| = 26.2222 < 96.5276 - Нет кандидатов на удаление

Итоговое среднее: 482.6379

Скорректированный сигнал: 482.6379 - 347.5823 = 135.0556

Концентрация: 135.0556 × (0.35/90) = 0.525216 МЕ/мл

5.3 Пример 3: G4 (Овсянница луговая) - самая высокая аллергия

Местоположение: Строки 6-9, столбец 3

Исходные значения: - 25701.3047, 26361.7500, 25213.3047, 27168.6387

Применение алгоритма: - μ₀ = 26111.2495 - threshold (D=20%) = 5222.2499 - Максимальное отклонение: |27168.6387 - 26111.2495| = 1057.3892 < 5222.2499 - Нет кандидатов на удаление

Итоговое среднее: 26111.2495

Скорректированный сигнал: 26111.2495 - 347.5823 = 25763.6672

Концентрация: 25763.6672 × (0.35/90) = 100.192039 МЕ/мл

6. ФОРМУЛА ПЕРЕВОДА В КОНЦЕНТРАЦИЮ

6.1 Калибровочный коэффициент

Базовое соотношение: 0.35 МЕ/мл соответствует 90 единицам сигнала (без нормировки)

Калибровочный коэффициент:

K = 0.35 / 90 = 0.003888889 МЕ/мл на единицу сигнала

6.2 Итоговая формула

Концентрация (МЕ/мл) = max(0, Среднее_аллергена - Фон) × K

Где: - Среднее_аллергена = результат алгоритма процентных отклонений - Фон = 347.5823 единиц - K = 0.003888889

7. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ

7.1 Пороговые значения

| Диапазон (МЕ/мл) | Уровень | Классификация |
| --- | --- | --- |
| ≤ 0.35 | 0 | Клинически не значимый |
| 0.36 - 0.50 | 1 | Очень низкий |
| 0.51 - 1.00 | 2 | Низкий |
| 1.01 - 5.00 | 3 | Средний |
| 5.01 - 25.00 | 4 | Высокий |
| 25.01 - 75.00 | 5 | Очень высокий |
| > 75.00 | 6 | Исключительно высокий |

8. ПРОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

8.1 Проверка фона

Ручной расчет среднего фона:

(321.0823 + 353.9712 + 360.8601 + 354.4156) / 4 = 1390.3292 / 4 = 347.5823 ✓

8.2 Проверка максимальной концентрации (G4)

Ручной расчет для G4:

Среднее: (25701.3047 + 26361.7500 + 25213.3047 + 27168.6387) / 4 = 26111.2495 ✓
Скорректированный: 26111.2495 - 347.5823 = 25763.6672 ✓
Концентрация: 25763.6672 × (0.35/90) = 25763.6672 × 0.003888889 = 100.192039 ✓

8.3 Проверка минимальной значимой концентрации (E1)

Ручной расчет для E1:

Среднее: (446.8601 + 473.3045 + 508.8601 + 501.5268) / 4 = 482.6379 ✓
Скорректированный: 482.6379 - 347.5823 = 135.0556 ✓
Концентрация: 135.0556 × 0.003888889 = 0.525216 ✓

9. СТАТИСТИКА ИТОГОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

9.1 Распределение по уровням

- Уровень 0 (не значимый): 4 аллергена (20%)

- Уровень 2 (низкий): 3 аллергена (15%)

- Уровень 3 (средний): 7 аллергенов (35%)

- Уровень 4 (высокий): 1 аллерген (5%)

- Уровень 5 (очень высокий): 2 аллергена (10%)

- Уровень 6 (исключительно высокий): 3 аллергена (15%)

9.2 Максимальные значения

- G4 (Овсянница): 100.19 МЕ/мл

- G13 (Бухарник): 81.06 МЕ/мл

- G6 (Тимофеевка): 80.42 МЕ/мл

- G5 (Райграс): 57.10 МЕ/мл

- E5 (Собака): 50.52 МЕ/мл

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все расчеты выполнены согласно алгоритму процентных отклонений с параметрами D=20% (начальный), d=10%. Фон рассчитан из позиции 22 (пустые ячейки) в столбце 12, строки 6-9. Калибровка выполнена по соотношению 0.35 МЕ/мл = 90 единиц сигнала.

Дата расчета: 13 сентября 2025
Алгоритм: Процентные отклонения
Фон: 347.58 единиц
Обработано: 20/20 аллергенов